การทำความสะอาดหลังจากการย้ายเตียงหรือจำหน่ายผู้ป่วย

กรณีที่หอผู้ป่วยกำลังมีผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อดื้อยาไม่ว่าจะเป็น MRSA, ESBL, VRE, CRE, หรือ Acinetobacter baumannii (MDR) ให้พิจารณาการทำความสะอาดต่อไปนี้ หลังจากการย้ายเตียงหรือจำหน่ายผู้ป่วยทุกราย ไม่ว่าผู้ป่วยรายนั้น ๆ จะกำลังมีเชื้อดื้อยาหรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบเชื้อดังกล่าวชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างต่อเนื่องภายในหอผู้ป่วย

ถ้าหอผู้ป่วยไม่มีเชื้อดื้อยาเลย ก็อาจพิจารณาทำความสะอาดดังต่อไปนี้เมื่อพบเชื้อดื้อยาดังกล่าวเป็นครั้ง ๆ ไป (เช็ดเฉพาะเตียงที่ติดเชื้อดื้อยา)

| อุปกรณ์ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| สิ่งแวดล้อมรอบผู้ป่วยต่าง ๆ ได้แก่ เตียง โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง ราวกั้นเตียง ผนังหัวเตียง หมอน เบาะ เก้าอี้ เสาน้ำเกลือ ตลอดจน อุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่โดยรอบ กรณีที่อยู่ห้องแยก ให้รวมถึง ประตู ลูกบิดประตู หน้าต่างด้วย | - เลือก 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon ก่อนเป็นอันดับแรก - กรณีที่ไม่มี ให้ใช้ alcohol ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% แทน - กรณีที่ไม่มี ให้ใช้ quaternary ammonium compound เช่น Quat San Wipes หรือ Saniplaster | - ใช้ผ้าชุบน้ำยา เช็ดติดต่อกัน 3 ครั้ง (ทิ้งไว้ 30 นาที จึงจะสามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้) - ถ้าพบรอยฉีกขาดของวัสดุหุ้มเครื่องนอน หรือ เบาะที่นอน ให้ดำเนินการจัดซื้อทดแทนทันที เพราะมีโอกาสสูงที่เชื้อดื้อยาจะฝังอยู่ภายใน - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, แผ่นรองหลังกู้ชีพผู้ป่วย, แผ่นรองเอ็กซ์เรย์ผู้ป่วย, รถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (wheelchairs/stretcher), พื้นผิวด้านนอกเครื่องทำ hemodialysis | - เลือก 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon ก่อนเป็นอันดับแรก - กรณีที่ไม่มี ให้ใช้ alcohol ความเข้มข้นอย่างน้อย 70% แทน - กรณีที่ไม่มี ให้ใช้ Quat San Wipes หรือ Saniplaster | - ใช้ผ้าชุบน้ำยา เช็ดติดต่อกัน 3 ครั้ง - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| ตัวปรับความดัน (vacuum regulator), ตัวปรับระดับออกซิเจน (flow meter), ปุ่มสัมผัสและเครื่อง EKG, ปุ่มสัมผัสและเครื่องช่วยหายใจ, | - เลือก 70% alcohol ก่อน - กรณีที่ไม่มีให้ใช้ Quat San Wipes | - ใช้ผ้าชุบน้ำยา เช็ดติดต่อกัน 3 ครั้ง - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| อุปกรณ์ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
| เครื่องกระตุ้นหัวใจ (defibrillator), ปุ่มสัมผัสและเครื่อง Infusion pump, stethoscope |  |  |
| จอ monitor ชนิด LCD/LED | - ให้ใช้ quaternary ammonium compound เช่น Quat San Wipes หรือ Saniplaster | - ใช้ผ้าชุบน้ำยา เช็ดติดต่อกัน 3 ครั้ง - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| อุปกรณ์วัดความดัน | - ให้ถอดผ้าหุ้มรัดแขน แช่ 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon นาน 30 นาที แล้วซักชำระรอยเปื้อนโดยใช้ผงซักฟอก ผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้ | - กรณีที่ไม่มี ให้ ซักด้วยน้ำและสบู่ |
| อ่างล้างมือ | - ให้ล้างด้วยผงซักฟอก |  |
| โถส้วมชักโครก (กรณีมีห้องน้ำภายในห้อง) ที่รองปัสสาวะ และ bed pan | - ใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับที่ใช้กับห้องน้ำก่อน หลังจากนั้นจึง เช็ดพื้นผิว ปุ่มชักโครก ส่วนฝารองนั่ง ทั้งด้านบนและด้านล่าง ด้วย 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon | - ควรสวมถุงมือยางหนาระหว่างการใช้น้ำยาทำความสะอาด - สำหรับ ward ที่มีห้องน้ำรวม ตามปกติแล้ว ให้ทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน วันละ 2 – 3 ครั้ง หรือทุกครั้งหลังจากการเทปัสสาวะอุจจาระของผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องแยก |
| พื้นใต้เตียง และ รอบเตียงผู้ป่วย ตลอดจนบริเวณอื่น ๆ ถ้าเป็นห้องแยก | - ให้ใช้ 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon เช็ดติดต่อกัน 3 ครั้ง - กรณีที่ไม่มี ให้ใช้ Saniplaster - หลังจากใช้น้ำยาฆ่าเชื้อตามข้างต้นแล้ว ถ้ามีคราบสกปรกเหลือให้ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก - กรณีที่ไม่มี หรือ พื้นไม่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ให้ใช้ น้ำผสมกับ | - ห้ามกวาดพื้น เพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้ง - ถ้าต้องเช็ดพื้นเตียงอื่นด้วย ให้เช็ดพื้นเตียงอื่นก่อน แล้วจึงมาเช็ดพื้นเตียงที่ติดเชื้อดื้อยา - ผ้าถูพื้นหลังใช้ ให้ส่งซักทำความสะอาด ก่อนนำมาใช้ใหม่ - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |
| อุปกรณ์ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
| อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ใช้ซ้ำได้ เช่น รองเท้าบู๊ต | ผงซักฟอก เช็ดพื้นได้เลย - แช่ 0.5% sodium hypochlorite เช่น Chlorox, Virgon นาน 30 นาที แล้วซักชำระรอยเปื้อนโดยใช้ผงซักฟอก ผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้ | - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาที่หมายเหตุด้านล่างท้ายตาราง |

หมายเหตุ

1. กรณีที่มีการเปรอะเปื้อนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เลือด สารคัดหลั่งต่าง ๆ ให้ใช้กระดาษหรือผ้าชนิดใช้แล้วทิ้งซับคราบดังกล่าวออกให้หมด ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ แล้วจึงใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดซ้ำ โดยให้เลือกน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดแรกในตารางก่อน กรณีที่ไม่มีน้ำยาชนิดแรกจริง ๆ จึงใช้น้ำยาชนิดต่อมา

2. วิธีการผสม Virkon 5 กรัม (1 ซอง) ผสมน้ำประปาสะอาด 1 ลิตร ได้ความเข้มข้น 0.5%

3. Quat San Wipes (กระป๋องขาวฝาเขียว) เป็นผ้าชุบน้ำยาบรรจุสำเร็จ ให้ใช้ได้เลย โดยไม่ต้องผสมน้ำยา
อื่นอีก

4. Saniplaster (น้ำสีส้มแบ่งบรรจุ) ให้ใช้น้ำยา 100 cc ผสมกับน้ำสะอาดให้เป็นสารละลายปริมาตร 
2,500 cc

5. Quat San Wipes และ Saniplaster เป็นสาร quaternary ammonium compound ประสิทธิภาพ
ในการฆ่าแบคทีเรียจะด้อยกว่า sodium hypochlorite หรือ alcohol และไม่ควรใช้ร่วมกับสบู่

6. หลังจากทำความสะอาดและทิ้งให้แห้งแล้วอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้

ร่างโดย งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) และ งานอาชีวอนามัย
แก้ไขล่าสุด 17 มีนาคม 2559